## C 1 - Dispositivi
Lotto | Descrizione Prodotto |  | Prezzo a base d'asta | Riferimento della base d'asta | Quantità annua ARNAS GARIBALDI | Quuantità quadriennale | Valore complessivo quadriennale del lotto
1 | IMPIANTO COCLEARE
| PARTE INTERNA | 19000 | 18050 | Prezzo impianto parte interna ed esterna | 3 | 12 | 216600
· L´impianto cocleare con la superficie più piccola, fra quelli disponibili sul mercato
lunghezza: 45,7 mm
larghezza: 25,4 mm
· Spessore massimo di soli 4,5mm
· Peso complessivo di soli 7,6gr.
· Elettrodo di riferimento integrato nel corpo dell’impianto
· Frequenza massima di stimolazione: 57.000 pps
· Compatibile con esami di risonanza magnetica ( 0,2 T , 1.0 T e 1.5 T ) , senza bisogno di
rimuovere il magnete interno.
· 12 generatori di corrente indipendenti per ciascun canale di stimolazione.
· Disaccoppiamento dei singoli canali realizzato tramite 12 condensatori di isolamento.
· Stimolazione degli elettrodi apicali in sincronia di fase con il segnale in ingresso.
Array a 12 elettrodi stimolanti, disponibile in differenti tipologie di array per far fronte
alle diverse condizioni particolari dell’orecchio interno (malformativa, obliterativa,
ecc.) e per stimolazione bimodale con residui uditivi conservati per i toni medio-gravi:
1. Standard – 31,7 mm di lunghezza, realizza la copertura completa della coclea
2. Medium – 20,9 mm, per coclee parzialmente ossificate
3. Compressed – 12,1 mm, per coclee con ossificazioni gravi
4. Split GB – per ossificazioni gravi, che richiedano l’accesso in coclea da due diverse
posizioni
5. FlexSoft – Per la preservazione dei residui uditivi del paziente
6. FlexEAS – Per la stimolazione elettroacustica dell’orecchio
7. Flex Soft 28 - Il nuovo elettrodo 28 mm è adatto al 96% delle coclee di lunghezza
normale: offre la migliore performance uditiva possibile garantendo la protezione
della delicata struttura neurale durante l´inserimento
8. ABI – impianto al tronco encefalico
PORTFOLIO ELETTRODI
COPERTURA COMPLETA DELLA COCLEA:
Il sistema è l’unico a poter realizzare la Copertura Completa
della Coclea (CCC). Grazie infatti alle versioni Standard e FlexSoft, l’elettrodo copre l’intera scala
timpanica, fino all’apice della coclea. Questo permette di sfruttare la totalità delle fibre nervose del nervo
acustico e garantisce una maggior spazializzazione fra gli elettrodi, risultando in ultima analisi in una
stimolazione più selettiva e fisiologica. Inoltre, il sistema offre diverse lunghezze di elettrodi, utilizzabili
qualora una inserzione completa non sia possibile (ossificazioni parziali della coclea) o non desiderata (chirurgia
atraumatica per la realizzazione di stimolazione elettroacustica). Esiste infine la possibilità di realizzare elettrodi
su misura per il singolo paziente.
ATRAUMATICITA’:
tutti gli elettrodi, in particolare la gamma di elettrodi Flex, presentano un’elevata
flessibilità e la loro inserzione in coclea risulta essere atraumatica anche nei casi in cui ci si spinga nelle regioni
più apicali della coclea. Questa caratteristica risulta di fondamentale importanza sia nei casi in cui si voglia
sfruttare una stimolazione elettroacustica (EAS) sia nei casi in cui si desideri realizzare una stimolazione
dell’apice della coclea: l’inserzione atraumatica permette infatti di non ledere l’apice delle coclea,
strutturalmente più delicato della parte basale.
STIMOLAZIONE ELETTROACUSTICA – EAS
Primo dispositivo al mondo a realizzare la stimolazione elettrica ed acustica dello stesso orecchio. Indicato per
sordità in caduta sugli acuti che possano ancora beneficiare di una protesizzazione sulle frequenze gravi, è caratterizzato dall’elettrodo FlexEAS (22 mm di lunghezza), il più atraumatico degli elettrodi e dal processore DUET2 che integra in un unico dispositivo un processore di impianto cocleare ed una protesi acustica. Stimolando le frequenze acute tramite la stimolazione elettrica e le frequenze gravi con una protesizzazione tradizionale,l’impianto EAS è in grado di fornire una qualità di ascolto eccellente, anche a livello di performance nel rumore ed apprezzamento della musica.
Strategia FSP
Strategia di stimolazione studiata per fornire una sensazione uditiva il più naturale possibile anche a quei pazienti che, candidati ad un impianto cocleare tradizionale, non possano beneficiare della stimolazione elettroacustica. Tramite una stimolazione frequenza-specifica, la strategia FSP riesce a ricreare e trasmettere al nervo acustico la “struttura fine” del suono, parametro che caratterizza fortemente la percezione delle frequenze gravi (dai 1000 Hz in giù). Questo, oltre a risultare in una percezione più naturale della voce, garantisce benefici in tutti gli aspetti più fini e più difficili dell’ascolto, dalle performance nel rumore all’apprezzamento della musica, alla localizzazione nel caso di impianti bilaterali. La strategia FSP, oggi alla sua terza generazione, con il nome di FS4-P, necessita di un elettrodo in grado di raggiungere l’apice della coclea, dove fisiologicamente la struttura fine del suono viene codificata.
PARTE ESTERNA
Il processore piccolo e leggero:altezza 54,0 mm, larghezza 35,1 mm, spessore 7,0 mm, peso 10,1 g.
PARTE ESTERNA – AUDIO-PROCESSORE PER IMPIANTI COCLEARI COMPOSTO DA UN´UNICA UNITÀ : l´antenna, l'unità di controllo ed il vano batterie sono infatti racchiusi in un unico componente, senza alcun cavetto di collegamento. E´ indossabile “off the ear” (letteralmente “via dalle orecchie”), in quanto è appositamente studiato per il posizionamento sulla testa, direttamente nella regione dell´impianto e di conseguenza puó essere facilmente nascosto tra i capelli del paziente. Il processore aderisce magneticamente alla componente interna dell´impianto: a tale scopo sono disponibili 4 differenti tipi inserti magnetici, ognuno corrispondente ad una specifica forza magnetica. E' inoltre dotato di un ancoraggio supplementare (costituito da un filo con apposita clip per l´aggancio agli indumenti od ai capelli) e di un apposito involucro protettivo in silicone; entrambi le soluzioni sono comprese nel kit destinato al paziente. Confortevole, compatto e facilmente indossabile, specialmente per i portatori di occhiali; design completamente integrato in un’ unica unità che ne garantisce una maggiore affidabilità nel tempo; é dotato delle strategie “Fine-Hearing” ed “Automatic Sound Management”; controllabile tramite telecomando Fine Tuner.
2 | IMPIANTO COCLEARE parte interna  unico elettrodo MID-SCALA sottile e precurvato: pensato e sviluppato per un inserimento atraumatico, presenta caratteristiche uniche per dimensioni (0,7mm øbase, inserimento attraverso la FR o cocleostomia ø0,8mm) e facilità d’uso (inserimento con tecnica a mano libera o utilizzando strumento inseritore dedicato). Il posizionamento all’interno della scala Timpanica è a metà tra il modiolo e la parete laterale: questo permette un inserimento consistente a circa 420° indipendentemente dalle dimensioni del modiolo e della coclea.  Strumento inseritore x inserzione array elettrodi con una mano sola: questo specifico strumento chirurgico permette un inserimento agevole ed efficacie degli elettrodi con una mano sola senza la necessità di impiegare un secondo ausilio (forchetta o qualsiasi altro strumento a supporto) da utilizzare con l’altra mano. Ciascuna delle 3 tipologie di array degli elettrodi (HiFocus 1J, HiFocus Helix e HiFocus Mid-Scala) è dotata di uno specifico strumento.  Possibilità di ricaricare l’elettrodo sullo stiletto  16 generatori di corrente indipendenti sulle quali è possibile agire autonomamente, indipendentemente e simultaneamente in modo da orientare in modalità controllata i campi elettrici risultanti (Current Steering). (letteratura scientifica a supporto)  Strategia di elaborazione operante su 120 siti di stimolazione (canali virtuali) al fine di ottenere una ottimale risoluzione nel dominio delle frequenze. (letteratura scientifica a supporto)  Strategia di elaborazione costituita da algoritmi specifici di analisi della scena acustica (ClearVoice).  Strategie di elaborazione con rate di stimolazione di 80000pps ad induzione di risposta pseudo-stocastica.  Finestra istantanea dei suoni d’ingresso di 80dB (IIDR) regolabile in modo da potere avere in ingresso una gamma completa di informazioni. | 20000 | 19000 | Prezzo impianto parte interna ed esterna | 3 | 12 | 228000
Impianto cocleare parte esterna Processore completamente immergibile ( il processore vocale concepito per essere utilizzato in acqua (in piscina, sotto la doccia, …) senza la necessita di utilizzare alcune guaine o accessori che possono limitarne le prestazioni acustiche.
 Microfono integrato nell’antenna: soluzione ideale per pazienti pediatrici.
 Microfono intra-auricolare (soluzione processore retro auricolare): ascolto più naturale e pratico con accesso facile ai telefoni cellulari, auricolari Bluetooth® e altri auricolari a mani libere, nonché ai lettori mp3 e ad altri dispositivi elettronici di largo utilizzo. Inoltre migliore ascolto anche in ambienti rumorosi e ascolto direzionale rafforzato.
 Resistenza della parte impiantata agli impatti: fino a 6 Joule.
 Processore retroauricolare con 4 Microfoni: 2 direzionali, 1 T-MIC (ITE) e 1 microfono integrato nell’antenna.
 Tecnologia delle protesi acustiche integrata nel front-end e dedicata per un apprezzabile miglioramento del rapporto segnale rumore: algoritmi di elaborazione del suono UltraZoom (Beamformer Multicanale Adattativo), ZoomControl, DuoPhone e QuickSync (per portatori bilaterali, doppio microfono con streaming vocale).