Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli”

C a t a n i a

Settore Provveditorato

Prot. N. 5/ / 08/Tosc Catania

Trattativa  privata  aperta  per  la fornitura di  n. 1  Strumento per la misurazione di campo elettromagnetico.

ALLEGATO A

CAPITOLATO STRUMENTAZIONE

Misuratore di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Range di misura 5 Hz – 40 GHz.

Dinamica > 140 dB

Allarme luminoso e acustico.

Campo di lavoro Elettrico: 0,03 V/m to 100 kV/m; 	Magnetico: 1 nT to 10 mT.

Risoluzione 0,01 to 100 V/m; 0,1 nT to 0,1 mT.

Sensibilità 0,1 to 1 V/m; 10 nT to 0,1 mT.

Unità di misura V/m, kV/m, μW/cm2, mW/cm2, W/m2, A/m, nT, mT.

Possibilità di memorizzare le misure e visualizzarle su display.

Tastiera alfanumerica.

Display LCD.

X, Y, Z in valore assoluto, percentuale e totale.

Clock interno in tempo reale, visualizzazione del modello e data di calibrazione del sensore.

Funzioni:  Massimo, Medio e Minimo.

Medie:  Aritmetica, quadratica (RMS), manuale, spaziale e media trascinata.

Tempi di media: Definibile 30 sec, 1, 2, 3, 6, 10, 15, 30 min.

Filtri di bassa frequenza.

Interfacciamento RS232 e ottico.

Autospegnimento.

Ripetitore ottico.

Batterie ricaricabili incorporate con durata superiore alle 24 ore.

Collegamento sensori tramite innesto diretto tipo bajonetta e tramite ripetitore ottico.

Completo di borsa da trasporto, caricabatteria, cavo RS232, software per scaricamento dati su PC, manuale in lingua italiana e certificato di calibrazione e di taratura ISO, nonché relativo calibratore con precisione ±2%.

Sensori a corredo:

- N° 01 sensore isotropico per la misura di campi elettrici da 100 kHz – 3 GHz con curva di calibrazione interna alla EEPROM :

Portata 0,3 – 300 V/m;

Sovraccarico > 600 db;

Dinamica > 60 db;

Risoluzione 0,01 V/m;

Sensibilità 0,3 V/m;

Errore assoluto 50 Mhz e 20 V/m ± 0,8 dB;

Piattezza  (10 – 300 Mhz) ± 0,5 dB;

Piattezza  (3 Mhz – 3 Ghz) ± 1,5 dB;

Completo di certificato di calibrazione e di taratura ISO

2.    N° 01 sensore isotropico per la misura del campo elettrico e magnetico da 5 Hz – 100 kHz :

campo elettrico 		campo magnetico

Portata 		0,01 V/m – 100 kV/m 	1 nT – 10 mT

Sovraccarico 		200 kV/m  50Hz		20 mT  50 Hz

Sensibilità 		0,01 V/m 			1 nT

Errore assoluto 	± 0,5 db 50 Hz e 1 kV/m	± 0,5 db 50 Hz e 0,1 mT

Linearità 50 Hz 	± 0,2 1 V- 100 kV/m/m	± 0,2 db 200 nT – 10 mT

Reiezione ai campi magnetci > 20 dB

Reiezione ai campi elettrici > 20 dB

Il sensore è collegabile allo strumento tramite fibra ottica.

La misura del campo nel range 5 Hz – 100 kHz dovrà essere effettuata da un solo sensore.

La calibrazione dovrà essere interna ai sensori su EEPROM.

Completo di software per scaricamento dati, fibra ottica lunghezza 10 m, carica batteria, convertitore ottico-seriale, manuale d’uso in lingua italiana, certificato di calibrazione, di taratura ISO e treppiede regolabile in altezza.

3.   N° 01 sensore isotropico per la misura di campi magnetici da 100 kHz – 30 MHz con curva di

calibrazione interna alla EEPROM :

Portata 0,01 – 20 A/m;

Sovraccarico > 40 db;

Dinamica > 60 db;

Risoluzione 1 mA/m;

Sensibilità 0,01 A/m;

Errore assoluto 1 Mhz e 2 A/m ± 1 dB;

Piattezza (1 – 25 MHz) ± 1 dB;

Isotropicità ± 0,8 dB;

Completo di certificato di calibrazione e taratura ISO

4.   N° 01 sensore isotropico per la misura di campi magnetici da 30 MHz – 1 GHz con curva di

calibrazione interna alla EEPROM :

Portata 0,01 – 20 A/m;

Sovraccarico > 40 db;

Dinamica > 60 db;

Risoluzione 1 mA/m;

Sensibilità 0,01 A/m;

Errore assoluto 50 Mhz e 2 A/m ± 1 dB;

Piattezza (50 – 900 MHz) ± 1 dB;

Isotropicità  930 MHz ± 0,8 dB;

Completo di certificato di calibrazione e taratura ISO

5.  - Conformità dello strumento alle direttive 89/336 e 73/23 ed agli emendamenti CEI 211-6 e

CEI 211-7, DM 381, DPCM 8 luglio 2003, D.Lgs 257/2007 (Direttiva 2004/40).

- Corso gratuito di familiarizzazione su strumentazione presso la ns sede di Catania.

- Trasporto a Vs carico.