Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli”

C a t a n i a

ALLEGATO ALLA LETTERA D’INVITO PROT.N. 5/288/GIA DEL 17.02.2009  CARATTERISTICHE TECNICHE ECOCOLOR DOPPLER PER U.O. CLINICIZZATA DI MEDICINA INTERNA  DEL P.O. GARIBALDI DI NESIMA

-  Ecocolordoppler completamente digitale di ultima generazione per eseguire esami B mode, Color doppler, Doppler pulsato, Doppler continuo, Doppler tissutale, M mode, Power doppler, Power doppler direzionale;

-  Trasduttori transtoracici a scansione elettronica in grado di operare con molteplici frequenze  sia in trasmissione che in ricezione con gamma di frequenza da 1 a 10 Mhz con frequenze indipendenti per 2D e color doppler corredati di connettori di nuova concezione tecnologica;

- Monitor LCD da 19” a colori non interlacciato;

-Algoritmi di nuova tecnologia atti ad eliminare artefatti e rumori di fondo con regolazioni a più passi e personalizzabili dagli operatori;

- Sistema di compound elettronico a più step;

-La macchina deve supportare sonde settoriali elettroniche phased array adulti e pediatriche, convex, lineari anche a matrice sino a 18 Mhz, con valori visualizzati a monitor, transesofagee elettroniche;

-Completo di software di calcoli e misure ecocardiografiche utili nella pratica clinica, effettuabili in corso di esame e su immagini memorizzate su hard disk, DVD e/o CD con masterizzatore integrato e Pen Drive USB;

-M. Mode omnidirezionale, orientabile su tutti i 360° dello schermo, con disponibilità della doppia linea del tracciato visualizzato a schermo;

-Modulo per doppler tisutale DTI con più modalità di funzionamento in color doppler e doppler pulsato;

-Completo di sistema integrato per eco da stress con più protocolli farmacologici;

-2^ armonica tissutale multifrequenza su sonde per esami cardiologici, vascolari e addominali;

-Modalità duplex e triplex su tutte le sonde;

-Possibilità di collegare tre o più sonde in simultanea;

-Doppia immagine con tutti i trasduttori collegati;

-Doppia immagine in real time:B+ Bmode, B+Colore, Colore+Colore;

Funzione di Cine Loop per eco M e B mode, per doppler e per color, con capacità di almeno 1500 frames in B mode;

-Regolazione della PRF sul colore e Power Doppler per avere la massima sensibilità sia ai flussi veloci che ai flussi lenti con PRF minima comunque non superiore a 300 Hz;

-Zoom dell’immagine con anche funzione panning in tempo reale e su immagine congelata superiore a 20 step, con aumento del frame rate;

- Connettività mediante uscita Dicom 3, con supporto delle SOP classes come SCU e SCP;

-Archivio digitale integrato completo di hard disk, DVD e CD con masterizzatore integrato, Pen Drive su USB e visualizzazione di immagini e clip multipli da archivio;

-Archiviazione in tempo reale di immagini e videoclip dalla durata illimitata e memorizzabili su CD e/o DVD e Pen Drive;

-Programma di refertazione integrato alla macchina con stampa diretta tramite comando posto sulla apparecchiatura;

-Software da caricare su pc esterno che consenta di rivedere immagini, clip, referti salvati e permetta di rifare tutte le misurazioni già consentite dall’ecografo;

-Stampa su stampanti da pc;

-Tracciato in tempo reale sullo spettro Doppler, con calcoli in automatico di velocità min., med., max, PI,RI, Acc, TA, etc.;

-Sw per lo studio calcolo spessore intimo medio intimale in tempo reale e calcolo della relativa età vascolare;

-Regolazione automatica dei guadagni b/mode e della traccia doppler con la pressione di un singolo tasto;

-Visualizzazione trapezoidale su tutte le sonde lineari con relativo aumento del campo di vista nelle zone più profonde;

Steering disponibile in b/mode/doppler/color doppler;

-Analisi strain e strain rate non angolo dipendente.

Sonde ed accessori:

-Phased Array multifrequenza e larga banda da 1 a 4 Mhz per applicazioni cardiologiche adulti;

-Convex multifrequenza e larga banda da 2 a 6 Mhz per applicazioni addominali;

-Lineare mulifrequenza e larga banda da 3 a 10 Mhz per applicazioni vascolari;

-Sw intima media in tempo reale con grafico età vascolare;

- Stampante B/N.

Disponibilità  in opzione dei seguenti moduli di cui allegare relazioni dettagliate:

- Software per la gestione dei mezzi di contrasto di prima e di seconda generazione in real time a basso indice meccanico.

****************************************************